## Sheet1
序号 | 设备名称 | 参数明细
1 | DR | 序号 | 参数 | 数量 | 单位
|  | 一 | 设备名称、用途及整体要求： | 1 | 台
|  | 1 | 设备名称：数字化X线摄影系统（DR）
|  | 2 | 设备用途：整机双立柱型机架式结构加平板探测器系统，能进行人体全身各部位的立位、卧位、水平侧位、担架位、轮椅位等X线影像学检查，实现X线数字成像、数字图像的DICOM网络传输、打印、存贮管理及激光打印胶片、完善的图像后处理功能。
|  | 二 | 主要配置和技术参数要求：
|  | 1 | 高压发生器装置
|  | 1.1 | 为了保证设备稳定性和兼容性，要求高压发生器为DR整机制造商原厂生产
|  | ★1.2 | 逆变频率：≥450KHZ
|  | 1.3 | 管电压可调范围：≥40-150KV
|  | 1.4 | 最大输出电流：≥600mA
|  | 1.5 | 最短曝光时间：≤1ms
|  | 1.6 | 最小时间电流积：≤0.1mAs
|  | 1.7 | 最大时间电流积：≥600mAs
|  | 1.8 | 具有器官程序摄影（APR）功能，摄影程序数量≥1000种
|  | 1.9 | 高压发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在图像采集工作站上控制曝光参数。
|  | ★1.10 | 配备硬件电离室，具备AEC功能
|  | 2 | 平板探测器
|  | 2.1 | 材料：碘化铯+非晶硅（整板，非拼接）
|  | 2.2 | 结构：移动式平板探测器
|  | 2.3 | 总像素：平板≥900万；
|  | 2.4 | 最小像素尺寸：≤140μm
|  | 2.5 | 有效数据位数：≥16bit
|  | ★2.6 | 空间分辨率最低出厂标准：≥3.6lp/mm，并提供CFDA认证的技术要求作为证明材料。
|  | 2.7 | 从曝光到获得预示图像的最短时间：≤4.5s
|  | 2.8 | 平板探测器重量≤4.2kg
|  | 2.9 | 平板探测器表面承重：≥200kg
|  | 2.1 | 平板防水防尘等级：≥IP54
|  | 2.11 | 成像时间:≤6s
|  | 2.12 | 最大电池容量的最大曝光时间：≥800 次或 ≥4 h
|  | 2.13 | 具备与主机同步开关机功能
|  | 3 | X射线管
|  | 3.1 | 要求为进口
|  | 3.2 | 双焦点：小焦点≤0.6mm；大焦点≤1.2mm
|  | 3.3 | 管套热容量：≥1250kHu
|  | 3.4 | 阳极最大转速：≥3200r/min
|  | 3.5 | 阳极热容量：≥220kHu
|  | ★3.6 | 焦点额定功率：小焦点≥20kW；大焦点≥50kW
|  | 3.7 | 采用球管全包设计。需提供图片证明
|  | 4 | X射线管支撑装置
|  | 4.1 | 类型：落地式、非U臂或UC臂机架，
|  | 4.2 | 无需天轨即可完成安装
|  | 4.3 | 球管沿水平轴旋转≥±180°
|  | 4.4 | 球管立柱沿垂直轴旋转≥±180°
|  | 4.5 | 球管垂直移动范围≥1400mm
|  | ★4.6 | 球管垂直移动到最低处≤350mm（球管中心距地）
|  | 4.7 | 具备手动控制球管垂直运动功能
|  | ★4.8 | 机头具备感应把手，可一键解锁，并可控制球管旋转、立柱横向运动
|  | 4.9 | 具有一个动作即可完成X射线管升降、X射线管纵向运动、X射线管垂直旋转的运动解锁装置
|  | 5 | 摄影床
|  | 5.1 | 固定式摄影床，床面具备四方浮动功能，电磁锁定
|  | 5.2 | 床面纵向移动：≥900mm，横向移动：≥250mm
|  | 5.3 | 床面高度：≤650mm
|  | ★5.4 | 承重：≥250kg
|  | ★5.5 | 片盒内提供无线平板探测器自动充电装置，且支持任意放置均可充电
|  | ★5.6 | 高压内置：高压内置于床下。
|  | 6 | 立式平板探测器摄影架
|  | 6.1 | 平板探测器垂直移动范围≥1500mm
|  | ★6.2 | 平板探测器垂直移动到最低处≤350mm（平板中心距地）
|  | 6.3 | 具备手动控制平板探测器垂直运动功能
|  | ★6.4 | 片盒内提供无线平板探测器自动充电装置，且支持任意放置均可充电
|  | 7 | 限束器
|  | 7.1 | 固有滤过(70kV):1.3 mmAl
|  | 7.2 | 可调式附加滤过：1.5/2.0 mmAl
|  | 7.3 | 最小照射野(SID=100cm)：≤10mm×10mm
|  | 7.4 | 最大照射野(SID=100cm)：≥430mm×430mm
|  | 7.5 | 光野指示灯：LED
|  | 7.6 | 光野指示灯：具备延时功能，延时时间≥30s
|  | 8 | 图像采集工作站
|  | 8.1 | 控制台配置，可控制X线发生器、病人资料处理、图像显示及图像传输等，配备最新版本的专业DR处理软件
|  | 8.2 | 一体化工作站，各功能非模块设计。
|  | 8.3 | 一键开关机控制盒：具备一键开关机功能。
|  | 8.4 | 操作系统：Windows10及以上，全中文操作界面
|  | 8.5 | 硬件配置：CPU≥2GHz，内存容量≥4G，硬盘容量≥1T，液晶显示器：≥23英寸
|  | 8.6 | 配有标准DICOM3.0输入输出接口，具有DICOM打印、存储、一体化光盘刻录、传输和获取以及Worklist功能。
|  | 8.7 | 具备曝光参数调节功能
|  | 8.8 | 具备3D投照体位示意图
|  | ★8.9 | 图像支持任意角度旋转
|  | 8.1 | 数据备份定期提醒，自动清理
|  | 8.11 | 支持DICOM图远程传输功能
|  | 8.12 | 具备远程PC端DICOM阅片功能
|  | 8.13 | 具备远程手机移动端DICOM阅片功能
|  | ★8.14 | 具备辐射剂量面积指示
2 | 血常规 | 1 | 检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测，采用免疫散射比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定 | 1 | 台
|  | 2 | 分类通道：具有独立的嗜碱性粒细胞通道
|  | 3 | 检测参数：≥28项可报告参数（不含散点图和直方图）
|  | 4 | 研究参数：≥12项，包括中性粒细胞和淋巴细胞比值、血小板和淋巴细胞比值、大红细胞、小红细胞、异常淋巴细胞、有核红细胞和原始细胞等
|  | 5 | 检测模式：具有CBC、CBC+DIFF、CBC+DIFF+CRP、CBC+CRP、CRP等5种及以上全血检测模式
|  | 6 | 样本添加：可随时添加样本
|  | 7 | 进样方式：全自动进样，单管封闭进样；急诊位有单管封闭进样仓。
|  | 8 | 进样器容量：≥40个
|  | 9 | 进样模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式
|  | 10 | 样本用量：五分类+CRP模式≤40μl，CRP模式≤20μl
|  | 11 | 检测速度：五分类+CRP模式≥50个样本/小时
|  | 12 | 预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类+CRP功能
|  | 13 | 线性范围：WBC：0~400×109/L，PLT：0～5000×109/L，HGB：0-250g/L
|  | 14 | CRP线性范围：0.3~300mg/L
|  | 15 | CRP试剂包装规格按人份数注册
|  | 16 | 全血CRP检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰
|  | 17 | 操作系统：全中文操作分析报告软件
|  | 18 | 排堵方式：正反冲洗，高压灼烧
|  | 19 | 具有原厂配套的试剂、校准品、质控品
|  | 20 | 工作电压: (100V-240V～)允差±10%
3 | 全自动生化 | 1 | 仪器类型：随机任取、分立式全自动生化分析仪 | 1 | 台
|  | 2 | 分析速度：比色恒速420T/H，选配离子模块速度可达626T/H
|  | 3 | 最大可同时分析项目：96个
|  | 4 | 测试原理：比色法、比浊法
|  | 5 | 分析方法：终点法、固定时间法、动力学法等。
|  | 6 | 样本位：≥100个（不含扩展），样本盘标备静电刷。
|  | 7 | 样本量：1.5μL～45uL，0.1µl步进。
|  | 8 | 试剂位：≥90个
|  | 9 | 试剂盘制冷温度：2～8℃
|  | 10 | 试剂量：10μL～200uL，0.5µl步进。
|  | 11 | 搅拌杆：≥2个
|  | 12 | 反应杯位：≥90个，光径5mm；
|  | 13 | 反应体积：≤ 100µl；
|  | 14 | 温控方式：固体直热；
|  | 15 | 比色杯清洗：自动8阶温水清洗
|  | 16 | 光学系统 ：全息凹面光栅后分光系统
|  | 17 | 波长：340～800nm，12个波长
|  | 18 | 吸光度线性范围：0～3.5 Abs
|  | 19 | 样品携带污染率：≤0.05%
|  | 20 | 支持HbA1c全血测试功能
|  | 21 | 具有酶线性拓展功能
|  | 22 | 支持一个项目放置多套试剂
|  | 23 | 固定式条码扫描仪
|  | 24 | 具有电解质分析模块功能
|  | 25 | 操作系统：全中文操作界面
|  | 26 | ISE电解质模块用试剂包取得注册许可
4 | 动态心电图 | 一 | 采集盒 | 3 | 台
|  | 1 | 重量≤50g
|  | 2 | SD卡存储，容量≥1G
|  | 3 | ≥1.4寸全彩LCD液晶屏幕可显示波形、电池电量、记录时间、记录状态、病人信息、事件标记、起搏状态等信息
|  | 4 | 配备键盘，可设置记录器的记录参数、波形切换；具有事件按钮。
|  | 5 | 同时支持SD卡和USB2.0高速传输、读取数据
|  | 6 | 病历保护功能，如果监测到记录器中含有没有分析的数据，记录盒会报警提示，保证数据不丢失
|  | 7 | 电子标签：支持分析软件电子登记、记录器键盘输入病例号等方法进行电子标签标注，记录前将病人基本信息（病例号、姓名、性别、年龄等）写入记录数据包中。
|  | 8 | 电极脱落提示
|  | 9 | 功耗低，可支持不少于144小时的动态心电记录
|  | 10 | 具有电池欠压检测提示，长时间空闲状态或记录结束30分钟后自动关闭电源。
|  | 11 | 防水等级：≥IPX7防水
|  | 二 | 信号处理
|  | 1 | 频率响应：0.05～60Hz
|  | 2 | 输入阻抗：≥20MΩ
|  | 3 | 输入回路电流：≤0.1μA
|  | 4 | 噪声电平：≤50μVp-p
|  | 5 | 极化电压：±300mV
|  | 6 | 共模抑制比（CMRR）：≥100dB
|  | 7 | 时间常数：≥3.2s
|  | 8 | 增益：5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV
|  | 9 | 记录通道：12导、3导二合一，自动识别导联类型、完成记录模式切换
|  | 10 | 采样率：25600 Hz
|  | 11 | A/D转换精度：24位
|  | 12 | 记录天数：0、1、2天可调
|  | 13 | 起搏检测：多通道同时检测，可识别±2mV~±200mV, 0.1~2.0ms的起搏信号
|  | 三 | 分析软件
|  | 1 | 软件同时兼容3/12导联记录盒
|  | 2 | 根据用户需要，可自由配置软件界面工作流程
|  | 3 | 专用儿童模式
|  | 4 | 心电数据滤波：≥3种
|  | 5 | 心电波形自学习功能
|  | 6 | 心电图编辑窗口具有自动播放功能，播放速度可调
|  | 7 | 具备多种实用心电图编辑工具
|  | 8 | 具有心律失常分析功能：自动识别各类心律失常，可根据需要修改心律失常的自动判别参数，支持自定义心律失常事件
|  | 9 | 准确的QRS形态分类，可自动识别正常、房早、室早、插入性室早、起搏、伪差等心拍类型，并支持不少于20种模板分类选项
|  | 10 | 模板编辑功能：具有模板合并和拆分功能，方便医生进行快速归类，并对编辑过的模板进行标记
|  | 11 | 可同屏显示主模板、子模板、心拍、心电图窗口，支持模板的单拍/多拍显示
|  | 12 | 散点图分析：可以提供Lorenz散点图、差值散点图、24小时散点图、小时散点图、时序散点图等多种散点图工具，支持散点图反向定位心搏操作，帮助医生快速诊断异常心搏；支持任意时间段散点图显示，实现快速编辑和确认短暂房颤、短阵过速心律失常现象
|  | 13 | 叠加图分析：提供心搏叠加窗口，具有反混淆分析功能，能根据心搏形态差异对异常心搏（特别是宽QRS波群或伪差）进行快速分辨、圈选，并加以修改
|  | 14 | 散点+叠加图分析：同屏显示所选模板的散点图+叠加图，同时结合RR间期和波形形态实现心拍的快速分类
|  | 15 | 直方图分析：可以提供R-R间期、R-V间期、R-R提前量、R-V提前量、RR间期比、起搏到起搏等20多种常用分布直方图分析工具
|  | 16 | 房颤/房扑自动分析：一键自动检测房颤/房扑，列表显示房颤/房扑发生的时间、持续时间等，支持对房颤/房扑事件的手动修改
|  | 17 | ST段分析：软件支持对全导联ST段抬高、压低情况进行自动列表统计，并显示ST段变化的趋势，方便快速地查找各个时间点心电图和ST段变化；可手动修改/添加/删除ST事件；支持单独界面的ST段重分析操作
|  | 18 | 多通道采集起搏器脉冲信号,并可对AOO、VOO、AAI、VVI、DDD等十六种起搏器进行分析
|  | 19 | 支持心率变异自动分析：从R-R间期散点图、时域趋势图、频域趋势图、时域趋势表、频域趋势表、长时程心率变异、心率变异三维图、心律减速力等多个方面进行分析
|  | 20 | 具有QT分析功能：可提供QT趋表、QT直方图、QT离散度等多种分析工具
|  | 21 | 可提供心率震荡、起搏、呼吸睡眠、T波电交替、心电向量、心室晚电位，瀑布图等多种自动分析功能
5 | 彩色经颅多普勒(TCD) | 一 | 主要技术规格及系统参数 | 2 | 台
|  | 1 | 频谱分辨率：32点、64点、128点、256点、512点、1024点、2048点、4096点；
|  | 2 | 取样容积：1-20 mm连续可调；
|  | 3 | 探测深度范围：最小工作距离≤1mm，最大工作距离≥500mm；
|  | 4 | 增益范围：1～60dB可调；
|  | 5 | 动态范围：1-40 dB；
|  | 6 | 功率范围：0-100 %，在保持高灵敏度和高穿透力的基础上，功率范围在0-450mW之间；
|  | 7 | 多普勒角度补偿功能；
|  | 8 | 滤波调节范围：0-3000Hz，具备自动滤波功能；
|  | 9 | 扫描时间：3.6s-39.6s；
|  | 10 | 谱图色条：≥6种，可自定义多普勒色系，操作界面可调节；
|  | 11 | 最大血流测速量程：在50mm深度时可达到1100cm/s；
|  | 二 | 软件功能
|  | 1 | 检查参数：收缩期流速(vs)、平均流速(vm)、舒张期流速(vd)、搏动指数(PI)、阻力指数(RI)、收缩期/舒张期速度比值(S/D)、心率(HR)、加速度(a)、热指数(TI)、频宽指数(SBI)、狭窄指数(STI)、平均血流偏差值(DMean)；
|  | 2 | 同时工作通道数：1个；
|  | 3 | 常规检测模式下，单个探头能够支持同步显示的多普勒频谱图≥9个，同时多深度间隔可设置；
|  | 4 | 异常血流提醒功能；
|  | 5 | 具备辅助规范化检测动脉功能，图像化显示至少41支血管的多维度参考依据（解剖位置、深度范围、探头角度、血管阻力、血流方向、谱图实例等）；（需提供彩页或软件截图）
|  | 6 | 具备辅助诊断模式、图像化，文字化实时提供诊断建议，并辅助引导进一步血管检查路径，辅助诊断建议需符合《经颅多普勒超声操作标准》及《中国脑血管超声临床应用指南》；（需提供彩页或软件截图）
|  | 7 | AUTO优化：深度、标尺、增益、基线、降噪一键无线遥控控制。
|  | 8 | 强度加权平均：峰值流速Vs、平均流速Vm、舒张末Vd等数值变化连续趋势图显示，用于TCD临床、科研的数据分析、计算；
|  | 9 | 参数自动报警功能
|  | 10 | 支持自定义检测血管参数；
|  | 11 | 配备无线遥控器：遥控器具有自定义按键功能；
|  | 12 | 离线数据分析功能：支持屏幕截图和录像；可在检查结束后再对数据进行计算、测量、出报告；
|  | 13 | 报告单功能：多种模板选择、模板自定义、报告单另存为报告单格式≥6种（BMP、JPG、PNG、PDF、GIF、TIFF等）、血管批量导入报告单、词条可编辑导入或导出、快速出报告单（从检查页面直接出报告单）、从病案界面直接出报告单。
|  | 14 | 数据管理：数据导入及导出、数据检索、数据分类统计等
（1）数据分析：可生成曲线图、直方图、饼状图，同时病案可导出Excel格式；
（2）视频格式：支持AVI、3GP、MP4格式；
（3）音频格式：支持WAV，AAC，OGG，AMR格式；
|  | 15 | 参数双向自动计算，并支持手动测量保存数据；
|  | 16 | 系统升级：支持在线升级；
|  | 三 | 探头配置
|  | 1 | 探头要求：PW 1.6M探头1个，PW/CW 4M探头1个；
|  | 2 | 探头保护功能：探头自动休眠功能；
6 | 心电动态血压检测 | 一 | 采集盒 | 2 | 台
|  | 1 | 全玻璃面板，体积小，重量≤160g，方便受检者佩戴
|  | 2 | OLED彩色屏幕显示
|  | 3 | 支持type C或无线蓝牙的方式进行数据传输、读取
|  | 4 | 防水等级：大于等于IP22防水等级
|  | 5 | 供电要求：电池供电
|  | 6 | 支持事件记录功能，结合事件记录对血压数据进行分析
|  | 7 | 支持体位记录功能
|  | 8 | 数据存储器：闪存储存，至少可存储450组数据
|  | 二 | 测量范围
|  | 1 | 测量方法：示波法
|  | 2 | 量程：0 mmHg~300 mmHg，精度：±3 mmHg (±0.4kPa)
|  | 3 | 压力测量范围：10 mmHg~290 mmHg，最大平均误差：±5 mmHg（0.67kPa），最大标准偏差：8 mmHg（1.07kPa）
|  | 4 | 脉率测量范围：40 bpm~240 bpm
|  | 5 | 过压保护
|  | 6 | 监测时长：≥24小时
|  | 7 | 监测间隔：5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、30分钟、45分钟、60分钟、90分钟、120分钟
|  | 8 | 安全系统：最大充气气压为300mmHg，最大测量时长为120s
|  | 三 | 分析软件
|  | 1 | 能够自动生成解释性总结，提供诊断术语库
|  | 2 | 具有智能检索功能
|  | 3 | 具有数据表、统计表、直方图、饼图、昼夜节律图等分析工具
|  | 4 | 支持平均压、测量比较功能、脉压分析、动态动脉硬化指数分析、晨峰血压分析、白大衣分析
|  | 5 | 支持血压波形记录功能
|  | 6 | 相关图分析：可查看收缩压和舒张压相关性，查看全部和部分相关图，数据范围可支持总体、白天、夜间
|  | 7 | 提供病人信息、管理列表、报告内容自定义配置，满足多样化的需求
|  | 8 | 数据管理和报告打印：用户可以编辑、存储、打印病人的血压、数据表、直方图、饼图、昼夜节律图等信息
|  | 9 | 支持与同品牌信息化系统集成，可实现数据传输功能
7 | 胃镜 | 1 | 主机光源一体化设计； | 1 | 台
|  | 2 | 设备前面板按钮为触控按键；
|  | 3 | 图像处理器的电子滤光与冷光源的光学滤光结合，实现光电复合染色成像；
|  | 4 | 系统支持镜体热插拔；
|  | 5 | 具有白平衡记忆和自动白平衡功能；
|  | 6 | 具有色调调节功能，可调节红色、蓝色、饱和度，-8至+8级调节；
|  | 7 | 色彩增强0-8级，三档可调；
|  | 8 | 图像增强0-8级，三档可调；
|  | 9 | 具有对比度调节功能，高、中、低三档可调；
|  | 10 | 自动增益调节；
|  | ★11 | 具有红蓝伪彩图显示功能；
|  | 12 | 照明光源：白光LED和蓝紫光LED合束实现的医用冷光源；
|  | ★13 | 支持三种照明模式；
|  | ★14 | 光源主灯平均连续使用寿命≥50000小时；
|  | 15 | 具有手动和自动两种调光模式，调光级别：具有1到19级；
|  | 16 | 3A自动调光功能；
|  | ★17 | 具有透光功能，可用于对镜体头端部的定位；
|  | ★18 | 预期使用年限≥10年。
8 | 碳14呼气试验 | 1 | 采用单通道采集数据； | 1 | 台
|  | 2 | 自动校正；
|  | 3 | 自动给出DPM及HP感染的阴性、阳性、阳性+、阳性++、阳性+++、 阳性++++六类诊断结果；
|  | 4 | 自动故障诊断；
|  | 5 | 自动扣除本底计数；
|  | 6 | 自动进行测量数据打印，仪器自带热敏式微型打印机；
|  | 7 | 卡式进样；
|  | 8 | ≥8英寸、高分辨率液晶触屏显示操作界面、输入受检者信息；
|  | 9 | 在高(低)温、高相对湿度、高(低)气压下：
（1）仪器的本底计数率≤40min⁻¹ (提供第三方检验报告)；
（2）仪器每个GM 管的14C 探测效率≥8%(提供第三方检验报告)。
|  | 10 | 连续工作5h，仪器检测样本的稳定性误差≤10%。
|  | 11 | 计数精密度符合辐射统计涨落的理论期望值。
|  | 12 | 可循环存储≥3000例检测数据。
|  | 13 | 仪器可随时升级，与用户电脑系统连接实现数据管理，并配备图文打印工作站，连接标准打印机实现格式化报告打印。
|  | 14 | 可接入医院局域网，连接扫码枪，接入LIS、HIS等系统。
9 | 彩超机浅表探头 | 1 | 线阵探头：L12-4，频率4.0-12.0MHZ | 1 | 把
10 | 黄疸测定仪 | 1 | 光源：采用氙闪光灯； | 2 | 台
|  | 2 | 开机首次按压功能键后，可连续测试；
|  | 3 | 具有紫外截止滤光片；
|  | 4 | 检测方式：光反射式，蓝色光波(450nm)、绿色光波(550nm)比较。
|  | 5 | 显示方法：LCD显示屏
|  | 6 | 3位数字显示，直接读取测试结果；
|  | 7 | 液晶显示屏带背光；
|  | 8 | 两种单位显示mg/dl、μmol/l，可根据需要切换单位；
|  | 9 | 自动计算1-5次平均值，测量值和平均值同时显示；
|  | 10 | 可删除较大误差数据；
|  | 11 | 充电后至少使用800次；
|  | 12 | 电池电量：具有电量自检功能，实时显示电池电量；
|  | 13 | 仪器5分钟无操作自动关机。
|  | 14 | 示值误差：00～15±1mg/dL、16～25±1.5mg/dL
|  | 15 | 精密度：RSD＜2%
11 | 电解质 | 1 | 工作速度：最大测试速度≥280测试/小时 | 1 | 台
|  | 2 | 系统功能：可选封闭、开放系统，支持不同品牌试剂封闭；单双波长测试；24 小时连续开机，急诊优先插入，自动重测，血清指数，远程诊断；
|  | 3 | 测试范围：临床生化、免疫透射比浊、治疗性药物监测等
|  | 4 | 样本类型：血清、血浆、尿液、脑脊液、精浆、粪便等
|  | 5 | 分析方法：一点终点法、两点终点法、速率法、固定时间法；
|  | 6 | 校准方法：一点线性、两点线性、多点线性、因子法、log4p、log5p、折线法、Spline等，具有至少8种定标公式；
|  | 7 | 质控规则：Westgard多规则、Cumulative sum check累积和规则、Twin plot三种规则，支持日质控和月质控；
|  | 8 | 样本盘：≥40个样本位，样品、校准、质控、急诊可以任意编辑放置； 支持微量样本杯、原始采血管、塑料试管等多种规格。
|  | 9 | 样本量：2～70µl，0.1µl步进；
|  | 10 | 样本针：液面感应、随量跟踪、立体防撞保护等；立体内外壁清洗技术，自动维护清洗，交叉污染率<0.1%；
|  | 11 | 试剂盘：≥50个试剂位，最大可同时分析≥50个生化试剂项目；同一项目可安排多个试剂位，第一个报警缺少试剂时自动到第二试剂位抽取试剂，依次类推。
|  | 12 | 试剂量：20～350µl，0.5µl步进；
|  | 13 | 试剂冷藏：2~12℃，24小时连续冷藏
|  | 14 | 反应盘：圆盘式，≥120个比色杯位；
|  | 15 | 比色杯：可提供半永久性有机玻璃杯；反应液体积：120～500µl；
|  | 16 | 恒温系统：37±0.2℃，温度实时显示，无耗材；
|  | 17 | 搅拌机构：独立搅拌棒，纳米技术，特氟龙涂层，自动变频技术
|  | 18 | 光源：进口卤素灯，寿命≥1500小时；
|  | 19 | 分光方式： 一体化全封闭光电系统，后分光方式，12波长，范围：340nm—800nm，波长准确度：<±1nm；
|  | 20 | 吸光度范围：0-3.0Abs
|  | 21 | 软件功能：中、英文显示界面，具有丰富的查询功能，全程反应曲线监测和数据显示功能；体检模式；中英文报告单；检测脏杯自动回避；自动重测；一键增益；酶线性拓展，血清指数、测试组合、试剂效期管理、试剂、样品、反应盘全过程监测、前带检测、实时空白扣除、防交叉污染程序、报告审核状态显示、急诊优先、指定测试顺序、数据模糊查询、报表统计与打印、参考范围分级、报警信息分级、用户操作权限分级管理、支持双工LIS功能等；
|  | 22 | 耗水量：去离子水<5升/小时
12 | 肺功能检测仪 | 1 | 完整的肺功能检测：VC（肺活量）、MVV（最大通气量）、MV（静息通气量）、FVC（用力肺活量）、F-V（流速容量曲线）、舒张试验； | 1 | 台
|  | 2 | 容量：(0～10)L，误差不大于±3%或者±0.05L，取其大者；
|  | 3 | 采用压差式流量传感器，精度高、阻力低、双向测试；
|  | 4 | 手柄内置蜂窝状滤芯，也可与机身分离，可浸泡消毒；
|  | 5 | 主机具有≥8寸彩色电容触摸屏；
|  | 6 | 内嵌热敏打印机打印全部测试数据及曲线；
|  | 7 | 气流阻力：测量范围内的气流阻力不超过0.35kPa/（L/s）；
|  | 8 | 流量：(0～14)L/s，误差不大于±5%或者±0.17L/s，取其大者；
|  | 9 | 频率相应：不超过0.25L/s或者12%；
|  | 10 | 主机可存储≥1000条测试历史记录；
|  | 11 | 常规及舒张测试项目：
（1）肺活量. 曲线 VC
VC、VCPR、VC%、IRV、ERV、VT、IC
（2）每分钟静息通气量. 曲线 MV
MV、BR、VR、VT、RR
（3）每分钟最大通气量. 曲线MVV
MVV、MVVPR、MVV%、BSA、MVV/BSA、VT、RR
（4）用力肺活量. 曲线FVC
FVC、FEV1、FEV2、FEV3、FEV1%、FEV2%、FEV3%、MMEF、FEV50、FEV75
（5）流速容量. 曲线 F-V
PEFR、FEF75、FEF50、FEF25、FEF10、FEF50/25、PEFR/H、FEF75/H、FEF50/H、FEF25/H、MVV
13 | 凝血四项 | 1 | 检测方法：凝固法（光学透射法）、免疫比浊法、发色底物法 | 1 | 台
|  | 2 | 检测项目：PT、APTT、TT、Fib、D-Dimer、AT、FDP
|  | 3 | 样本类型：血浆、全血
|  | 4 | 测量准确度：FIB测量的相对偏差不超过±10.0%；线性：测定FIB的线性范围内，r≥0.980；
|  | 5 | 光学结构：使用405nm、575nm两种波长。
|  | 6 | 速度：PT≥180T/小时（MC510），PT≥210T/小时（MC550）
|  | 7 | 样本位：≥10个
|  | 8 | 试剂位：≥11个，具有冷藏功能
|  | 9 | 自动识别功能：可扫描自动识别已使用检测孔位，未使用孔位自行检测
|  | 10 | 项目灵活组合：可同时实现单人份多人份单项目多项目检测
|  | 11 | 单加样针，具有液面感应功能
|  | 12 | 自动多点定标功能
|  | 13 | 通讯功能：仪器通讯具有USB连接和RS232连接功能
|  | 14 | 过程实时监测：加样、洗针、温育、检测
|  | 15 | 反应曲线显示：具备
|  | 16 | 操作系统：容易操作，便于显示
|  | 17 | 双向接口：具备连接LIS和打印机功能，自定义报告单模式
|  | 18 | 自带报告打印功能
14 | 血流变 | 1 | 测试原理：压力传感式； | 1 | 台
|  | 2 | 全血样品检测采用气压式无损混匀；
|  | 3 | 无需中间进行血样本的离心步骤，全血样本直接上机测试，一次性测试出全部结果；
|  | 4 | 样品针内外壁自动清洗，清洗液存量完毕自动报警提示；
|  | 5 | 全过程自动处理，结果自动存储，急诊插入优先，测试完毕自动清洗。可24小时连续工作；
|  | 6 | 配置工作站，WIN10及以上系统，内存≥8G，硬盘≥1T，可打印。
|  | 7 | 具有病人信息输入功能
|  | 8 | 多种接口可供选择：USB，RS232，RS485；
|  | 9 | 可同时输入血脂、血糖等相关生化值进行综合诊断分析；
|  | 10 | 测试项目：高切全血粘度、中切全血粘度、低切全血粘度、血浆粘度、高切还原粘度、中切还原粘度、低切还原粘度、红细胞聚集指数、红细胞变形指数、刚性指数、血沉、血沉方程K值、压积、卡松粘度、屈服应力、红细胞计数、血红蛋白及红细胞电泳时间参数；
|  | 11 | 进样、测量、排样、清洗及定标、诊断、故障检测等操作均由计算机控制自动进行。
|  | 12 | 清洗方式：全部管路自动循环清洗；
|  | 13 | 切变率范围：1/S～200/S ；
|  | 14 | 重复性误差：全血≤1.0% 血浆≤1.5%；
|  | 15 | 标本用量：≤1.0ml，最小0.1ml；
|  | 16 | 测试速度：≥40测试/小时；
15 | 骨密度测定仪 | 一 | 技术特点 | 1 | 台
|  | 1 | 手持式宽频聚焦超声探头。
|  | 2 | 全干式沿骨轴测量。
|  | 3 | 采用高灵敏度超声换能器精品材料和多芯同轴屏蔽插头。
|  | 4 | 具有矫正系统。
|  | 5 | 拥有多人种临床数据库包括：欧洲，美洲，亚洲。
|  | 6 | 内存：≥8G，硬盘：≥256固态硬盘，≥1T机械硬盘。
|  | 7 | 显示器：≥23英寸液晶显示屏
|  | 二 | 主要技术性能
|  | 1 | 测量部位：桡骨+胫骨，双部位测量。
|  | 2 | 拥有参数：计算参数：声速（SOS）、T值、Z值、骨质量指数（V/P值）、预期疏松的年龄（EOA）、相对骨折风险（RRF）、骨龄（BA）、身高预测、BMI指数、骨强度、同龄比、成人比、骨骼生理年龄、肥胖度。
|  | 3 | 声速SOS测量精确性：精确度≤0.3%；测量重复性：测量重复性≤0.1%；测量范围：2300-4800m/s。
|  | 4 | 测量时间：1个周期检测时间可最小设置为5秒最大设置为28秒，最多可选择10个周期。
|  | 5 | 测量结果自动判断，并给出结论及建议。
|  | 6 | 1MHz强穿透力超声探头。
|  | 7 | 采用国际先进概率学、逻辑学算法，数据参考曲线，彩色三种模版输出报告，检测一体的诊断分析，病例存储≥500万以上。
|  | 8 | 具有病历统计功能
|  | 9 | 温度质控：有机玻璃标准模块
|  | 三 | 系统功能特点
|  | 1 | 应用科室：全科门诊、儿科、妇科、产科、骨科、内分泌科、老年科、体检中心检测、疼痛科、风湿免疫科、功能检查科、骨质疏松专科、分析、诊断一体化彩色报告。
|  | 2 | 拥有4个数据库
|  | 3 | 测量过程显示指示灯。
|  | 4 | 具有测量进度百分位显示。
|  | 5 | 配备原厂动画显示功能，可自行添加。
|  | 6 | 开机自动校准。
|  | 7 | 测量过程全自动，一次性测量完成出结果。
|  | 8 | 完善的病例数据库管理系统，自动记录、查询、分类、备份、导出、打印等，快速方便。
|  | 9 | 超声波骨密度分析仪系统V1.0（需提供软件著作权登记证书）
16 | 疼痛治疗仪 | 1 | 台式机型，≥7英寸彩色触摸屏幕操控。 | 1 | 台
|  | 2 | 具有三组负压电极输出，三组针插式电极输出。
|  | 3 | 工作频率：2000Hz、3000Hz、4000Hz、5000Hz、6000Hz。
|  | 4 | 输出电流：≤50mA。
|  | 5 | 调制频率：0～150Hz。
|  | 6 | 调制方式：连续调制、间歇调制。
|  | 7 | 差频频率：1～199Hz。
|  | 8 | 五种差频治疗模式：低差频模式（1-10Hz）、中差频模式（20-30Hz）、高差频模式（40-60Hz）、广差频模式（1-60Hz）、超广差频模式（1-100Hz）。
|  | 9 | 差频变化周期：具有自然节律、周期性变化两类变化形式。
|  | 10 | 七种动态节律可选：4秒、5秒、6秒、7秒、8秒、9秒、10秒。
|  | 11 | 十种干扰输出模式：
双路（两维）输出时具有：普通模式、动态模式、调制模式、对极模式、程序模式。
立体（三维）干扰输出时具有：三维立体模式、立体动态模式、立体调制模式、立体对极模式、程序模式。
|  | 12 | 顶盘加热功能：可单独开启及关闭，最高温度为40℃±3℃。
|  | 13 | 负压吸引功能：输出负压0kPa～30kPa连续可调。
|  | 14 | 治疗定时：1～99分钟连续可调，步长为1分钟 。
|  | 15 | 系统自置≥20种常见疾病的处方。
|  | 16 | 两种模式：自定义模式，处方模式。
|  | 17 | 提供计算机软件著作权。（需提供相关证书）
17 | 子午流注 | 1 | 液晶显示屏操作显示+旋钮调节。 | 1 | 台
|  | 2 | 输出通道：20通道，含4路吸附通道。
|  | 3 | 电极片≥3种
|  | 5 | 输出波形：双向不对称方波。
|  | 6 | 波形模式：有连续波、断续波、疏密波三种波形模式；
|  | 7 | 脉冲频率：有三种频率模式，分别为自定义（频率范围1Hz～1kHz可调，允差±20％，最大不超过1kHz）、固定（分15档）、组合（四种：组合1、组合2、组合3、组合4）。
|  | 8 | 脉冲周期：1ms～1s，允差±20％，脉冲宽度：不大于0.8ms。
|  | 9 | 输出幅度：在500Ω的负载电阻下，输出幅度不大于65V。
|  | 10 | 输出电流：在500Ω的负载电阻下，输出电流有效值不大于50mA。
|  | 11 | 治疗时间：5min～60min可调，允差±10％。
|  | 12 | 具有吸附功能，压强调节范围：0～-40kPa可调，步进10kPa，允差±10%。
|  | 13 | 其中9、10、19、20通道采用并联输出形式，即可选择普通电极片治疗也选择吸附电极进行治疗。
|  | 14 | 具有六大功能模块
|  | 15.1 | 病症功能：具有不少于100种病症信息，可从病症模块进行选穴直接进入治疗。
|  | 15.2 | 开穴：具有子午流注、灵龟八法、飞腾八法三种开穴方式可供选择。可查询未来开穴年限不低于20年。
|  | 15.3 | 治疗功能：能手动调节治疗时间、频率、压强、开/关、波形模式参数。
|  | 15.4 | 知识库：具有十四经穴位、奇经八脉相关知识查询功能。
|  | 15.5 | 处方：医生可以根据经验自行编辑病症、穴位等信息并保存为处方，便于医护人员直接调用，可保存处方数量不少于100个。
|  | 15.6 | 患者管理：具有添加患者信息、治疗记录保存功能。
|  | 15.7 | 具有远程系统更新，便于软件更新；具有地点设定功能，提高时辰转换精度，误差可控制在10分钟以内。
|  | 16 | 具有对所选治疗穴位自动进行通道配对功能。
18 | 机械排痰仪 | 一 | 适用范围： | 1 | 台
|  | 1 | 协助术后、体弱或排痰困难的患者，增强其排除呼吸系统痰液等分泌物的能力，改善淤滞的肺部血液循环状况，预防、减少呼吸系统并发症的发生。
|  | 二 | 主要配置及技术参数：
|  | 1 | 主机
|  | 1.1 | 功率：≥150VA
|  | 1.2 | 控制面板：≥8寸彩色触摸液晶显示屏
|  | 1.3 | 时间控制：5-60 min
|  | 1.4 | 输出通道：具有成人和儿童双通道输出，独立控制可同时使用（可选配双成人或双儿童输出）。
|  | 1.5 | 工作噪声： 正常工作时，整机工作噪声不大于70dB（A）
|  | 2 | 叩击头
|  | 2.1 | 叩击头振动频率：10～60Hz（或600～3600r/min），分档可调。
|  | 2.2 | 叩击头振动幅度：振动幅值≤8mm。
|  | 2.3 | 叩击头尺寸：成人型φ90mm，儿童型φ47mm。
|  | 2.4 | 叩击头数量：标配圆形橡胶叩击头21个，海绵叩击头8个。
|  | 2.5 | 叩击头自由度：叩击头手柄相对于软轴可360°自由转动。
|  | 2.6 | 软轴：由带双层橡胶绝缘保护层的钢制软轴组成，长度＞1.7m。
|  | 3 | 工作模式
|  | 3.1 | 具有手动模式和自动模式。
19 | 二氧化碳点阵激光 | 1 | 产品临床适应症：用于人体组织的汽化，碳化，凝固和照射，以达到治疗头面部增生性病变的目的。适应症有：纤维瘤，乳头状瘤，脂肪瘤，小型血管畸形，皮脂腺囊肿，淋巴囊肿，手术疤痕，外伤疤痕，白斑，扁平苔藓，红斑，雀斑，老年斑，日晒斑，痣，疣，增值性鲜红斑痣，微囊型淋巴管畸形，血管外皮瘤等。 | 1 | 台
|  | 2 | 激光模式：多模；
|  | 3 | 输出激光波长：10600nm；
|  | 4 | 激光功率：≥35W；可根据临床使用1-35W可调，超脉冲频率1000Hz；
|  | 5 | 功率不稳定度：＜±5%；
|  | 6 | 焦点光斑直径：f=50≤0.2mm； f=100≤0.4mm
|  | 7 | 发散角：≤4.0mard；
|  | 8 | 瞄准指示光：波长630-650nm；
|  | 9 | 工作环境：5～40摄氏度；
|  | 10 | 关节臂：7关节导光关节臂，360度全方位操作无死角；
|  | 11 | 点阵扫描模式：
（1）图形样式：圆形、正方形、环形、三角形，长方形，直线，椭圆，六边形等多种图形；
（2）图形大小：最大扫描面积20X20mm2；
（3）能量输出：点移动时间，点停留时间，点覆盖率，点扫描次数均可调节；
（4）扫描方式：顺序扫描、随机扫描、各行扫描
|  | 12 | 单脉冲能量：0.1-350mj；
|  | 13 | 冷却系统：封闭式循环水冷、风冷，配有恒温报警和过滤系统；
|  | 14 | 操作和控制：≥10英寸彩色液晶触摸屏和微电脑控制；
|  | 15 | 液晶显示：功率、工作方式、工作状态、参数设置等信息；
|  | 16 | 具备参数记忆功能；
|  | 17 | 点阵光学图形扫描应具备国家药监局的注册认证。
20 | 康复设备 | 一 | 可升降PT训练床 | 1 | 张
|  | 1 | 结构型式：床面、床架、床垫、电机、遥控
|  | 2 | 静电喷塑架
|  | 3 | PU面料内置高回弹海绵床面1块，内部高回弹海绵厚35mm一次性成型，固定在床架上,承载4000N均布静载荷。
|  | 4 | 医用慢速推杆电机1台。负载推杆速度3mm/s
|  | 5 | 电动推杆最大推力：8000N；最大拉力6000N
|  | 6 | 电动推杆自锁力（推）：8000N；自锁力（拉）：6000N
|  | 7 | 电动推杆行程：0～150mm
|  | 8 | 电动推杆防护等级：≥IP54；认证标准：CE/UL
|  | 9 | 限位开关：内置；过载保护：有
|  | 10 | 控制方式：手柄点动控制
|  | 11 | 输入功率100VA
|  | 12 | 规格：190×119×54～79cm
|  | 13 | 床面高度升降范围：54～79cm
|  | 14 | 床面尺寸190×119cm
|  | 15 | 额定载荷：≤170kg
|  | 16 | 配有4个3寸医用轮，且带有4个脚轮起落手柄，方便移动。
|  | 17 | 具有第二类医疗器械产品注册证。
|  | 二 | PT训练床 | 2 | 张
|  | 1 | 结构型式：床面、床架、垫子
|  | 2 | 材质：静电喷塑架、高回弹海绵、PU床面
|  | 3 | 参考规格(cm)：190×121×52
|  | 4 | 参考床面尺寸(长×宽)cm：190×121
|  | 5 | 质量：≤55kg
|  | 6 | 额定载荷：≥135kg
|  | 三 | PT凳 | 4 | 个
|  | 1 | 结构型式：主架、凳面；材质：座垫聚氨脂一次发泡、铝钢结合；外形尺寸58×58×37～57cm；带液压油缸，360°旋转；额定承载：≥2000N；产品用途：康复师进行手法治疗时可移动的坐具。
|  | 2 | 特点和功能：凳面高度可调，方便康复师使用。凳体底部设计有万向滑轮，可以自由移动。凳面可以360°旋转。
|  | 四 | 平衡杠 | 1 | 组
|  | 1 | 参考规格(cm)：320×25～109×75～104.5，矫正板坡度15°
|  | 2 | 质量：120kg～140kg
|  | 3 | 结构型式：杠杆、宽度调节支架、升降管柱、固定管柱、矫正板、底座
|  | 4 | 材质：不锈钢扶手、静电喷塑架、木板、地毯
|  | 5 | 杠杆直径(cm)：Φ3.5
|  | 6 | 杠杆宽度调节范围（cm）： 25～109
|  | 7 | 高度调节范围（cm）：75～104.5，10档可调
|  | 8 | 额定载荷(kg)：≥ 135
|  | 9 | 矫正板坡度： 15°
|  | 五 | 电动直立床 | 1 | 张
|  | 1 | 输入功率：120VA；
|  | 2 | 使用电源：220V，50Hz：
|  | 3 | 起立床尺寸与角度：床体尺寸：1825mm×770mm×450mm（最低位置，含床垫），允差±50mm；
|  | 4 | 扶手板尺寸：
（1）扶手板尺寸（长×宽）：770mm×370mm，允差±25mm；
（2）扶手板高度可调节，起立床直立85°时，扶手板最低位置距地面高度最低800mm，最高1500mm，允差±50mm，连续可调；
（3）扶手板到床板的垂直距离0～200mm连续可调，最大距离时允差±40mm；
|  | 5 | 踏板尺寸与角度
（1）踏板尺寸（长×宽）：310mm×170mm，允差±50mm；
（2）脚踏板上折可调节最大角度25°，下折可调节最大角度30°，允差±5°；
（3）脚踏板向内旋转可调节最大角度40°，向外旋转可调节最大角度30°，允差±5°；
|  | 6 | 床板水平上升速度为10mm/s，水平下降速度为11mm/s，允差±2mm/s；
|  | 7 | 床板从水平位到直立位的运行时间应大于30s，床板从直立位到水平位的运行时间应大于30s；
|  | 8 | 安全工作载荷：
（1）床板的安全工作载荷为1700N；
（2）升降架安全工作载荷为2200N；
（3）脚踏板安全工作载荷为1500N；
|  | 9 | 电源中断及恢复通电后，起立床保持在停止时的状态。
|  | 10 | 手持控制器调节床体角度；
|  | 11 | 具有电机和支撑气弹簧双重保护；
|  | 12 | 运动工作噪音：≤65dB。
|  | 六 | 训练用阶梯 | 1 | 组
|  | 1 | 材质：不锈钢管扶手、密度板、地毯、静电喷塑架
|  | 2 | 结构型式：扶手杠、固定管柱、阶梯
|  | 3 | 扶手杠调节范围（cm）：0-25
|  | 4 | 扶手杠侧向额定载荷(kg)：≥70
|  | 5 | 梯面高度：10㎝、11㎝、12㎝，深28cm
|  | 6 | 阶梯额定载荷(kg)：≥135
|  | 7 | 参考规格(cm)：337×83×120～147
|  | 七 | 姿势镜 | 1 | 个
|  | 1 | 材质：静电喷塑架、铝合金
|  | 2 | 镜面玻璃厚度≥0.5cm
|  | 3 | 镜面尺寸：64.5×172cm
|  | 4 | 底座四角配有脚轮
|  | 5 | 整体镜面，可映照全身
|  | 6 | 外形尺寸：（长×宽×高）(cm)：90.5×67.5×187.5cm
|  | 八 | 运动垫 | 2 | 张
|  | 1 | 200×100×5cm，长度200cm，宽度100cm，厚度5cm。适用于各种垫上运动，包括关节活动度、座位平衡、卧位医疗体操及卧位肌力训练。
|  | 九 | 平衡板 | 1 | 个
|  | 1 | 材质：木制品
|  | 2 | 参考规格(cm)：80×60×8
|  | 3 | 面板摆动角度：-13°～+13°
|  | 4 | 最大承载质量为：≥135kg
|  | 5 | 参考质量：9.0kg
|  | 十 | 体操棒 | 1 | 组
|  | 1 | 参考规格(cm)：40×40×101
|  | 2 | 结构型式：体操棒、抛接球、木架
|  | 3 | 材质：木制
|  | 4 | 体操棒规格(cm)： Φ3×100
|  | 5 | 体操棒数量：4个
|  | 6 | 抛接球直径(cm)： 20
|  | 7 | 抛接球数量：3个
|  | 8 | 操棒侧向可承受最大荷载(n)：≥ 100
|  | 十一 | 踝关节站立矫型器 | 2 | 个
|  | 1 | 规格：38×29×20～29cm 参数：型钢表面静电喷涂。脚踏板为优质塑料模具一次成型，油缸控制脚踏上下活动。
|  | 十二 | 股四头肌训练器 | 1 | 台
|  | 1 | 结构型式： 椅架、绑带、小腿垫、升降支架、扶手、分度盘、助力手柄、配重支架、小腿支架、弹簧销、配重块
|  | 2 | 材质：静电喷塑架、镀铬件
|  | 3 | 座垫高度(cm)：64
|  | 4 | 座面宽度(cm)：53
|  | 5 | 靠背前后可调(cm)：0~8
|  | 6 | 升降支架调节范围(cm)：0～15
|  | 7 | 小腿垫调节范围(cm)：0～47
|  | 8 | 小腿支架摆动角度：120°
|  | 9 | 助力手柄调节范围(cm)：0～28
|  | 10 | 座位额定载荷(kg)：≥135
|  | 11 | 座位垫水平放置时额定载荷(kg)：≥55
|  | 12 | 配重块质量(kg)：4LB/块
|  | 13 | 配重块数量：4块
|  | 14 | 直立规格(cm)：100×105×122
|  | 15 | 平躺规格(cm)：126×105×79
|  | 十三 | 可调式磨砂板 | 1 | 套
|  | 1 | 参考规格(cm)：100×80×84-132cm
|  | 2 | 参考质量：60.0kg
|  | 3 | 沙磨板面积(cm)：93.5×72.5
|  | 4 | 沙磨板厚度(cm)：≥0.5
|  | 5 | 沙磨板角度调节范围：0～50°
|  | 6 | 附件品种和件数 4个品种，各1件
|  | 7 | 材质：木质、PVC沙磨板、静电喷塑架
|  | 十四 | 悬吊训练系统 | 1 | 付
|  | 1 | 规格尺寸(L×W×H)：2900mm*2100mm*2390mm；
|  | 2 | 落地支架式，每个悬吊器支持前后位移；（提供证明材料）
|  | 3 | 每个悬吊器自带2条悬吊绳，长3.2M，支持上下拉伸并自固定，一组悬吊绳最大承重135KG；自带一条移控制绳；
|  | 4 | 具有悬吊弹力绳：300mm*10条，450mm*4条；
|  | 5 | 具有自锁式无弹力绳：长300mm4条和600mm2条；
|  | 6 | 具有1个中分带，尺寸670*80*3mm，用于头颈部的固定与手法治疗；
|  | 7 | 具有1个胸部悬带，尺寸966×679×8mm，用于托持胸部或背部，锁扣式设计紧锢防滑；
|  | 8 | 具有4个握具，尺寸330*155*3mm，用于支撑手腕或脚腕；
|  | 9 | 具有2个窄悬带，尺寸860×130×8mm，用于四肢关节的托持固定；
|  | 10 | 具有2个宽悬带，尺寸850×240×8mm，用于上肢躯干的托持固定；
|  | 11 | 具有2个圆形平衡气垫，1个打气筒，用于平衡能力训练；
|  | 12 | 具有1个三段位电动手法按摩床，支持高度调节500-940mm，上下肢段位支持电动调节角度；
|  | 十五 | 上肢振举训练器 | 1 | 台
|  | 1 | 用途：通过将棍棒置放于不同高度训练上肢抬举功能。可在棍棒上悬挂沙袋，以增加抗阻力 结构型式：支架、木棒 、角度调节螺栓、角度盘
|  | 2 | 木棒尺寸cm：￠3×92
|  | 3 | 规格(cm)：架65×45×76
|  | 4 | 可调坡度：20°～85°
|  | 5 | 棒置间距10cm。
|  | 十六 | 手动螺丝 | 1 | 组
|  | 1 | 35×25×7cm，6M螺丝7个，8M螺丝13个
|  | 2 | 材质：密度板，不锈钢螺丝
|  | 十七 | 钉插板 | 1 | 组
|  | 1 | 规格：20×12×5cm
|  | 2 | φ4×40＝15根
|  | 3 | φ6×45＝15根
|  | 4 | φ8×50＝15根
|  | 5 | 用途：偏瘫、脑瘫等功能障碍患者进行协调性训练。
|  | 十八 | 站立架 | 1 | 个
|  | 1 | 规格：100×67×97.5～123.5cm
|  | 2 | 臀部垫和绑带最大负载质量135kg
|  | 3 | 脚踏板负载质量135kg
|  | 4 | 台面高度调节范围97.5～123.5cm
|  | 5 | 背托架前后调节范围：20cm
|  | 6 | 膝部托架前后调节范围：前后10c
|  | 十九 | 肩梯 | 1 | 组
|  | 1 | 规格(cm)：40×17×127
|  | 2 | 质量：8.0kg
|  | 3 | 结构型式：肩梯、固定支架、升降支架
|  | 4 | 材质：塑料、静电喷塑架
|  | 5 | 肩梯升降范围(cm)：0～45
|  | 6 | 垂直方向额定载荷(kg)：10
|  | 7 | 用途：通过手指沿着阶梯不断上移，逐渐提高肩关节的活动范围，减轻疼痛。适用于各类原因引起的肩关节活动障碍。
|  | 二十 | 巴氏球 | 1 | 个
|  | 1 | 大：规格(cm)：Φ85cm左右，质量：2.1kg左右；
|  | 二十一 | 肋木 | 1 | 个
|  | 1 | 规格(cm)：98×50×215
|  | 2 | 肋木杠直径(mm)：Φ32
|  | 3 | 肋木杠间距离(mm)：120
|  | 4 | 额定载荷(kg)：135
|  | 5 | 材质：静电喷塑钢架
|  | 6 | 用途：借助肋木杠进行上下肢体关节活动范围和肌力训练、坐站立训练、平衡训练及躯干的牵伸训练。
|  | 二十二 | 下肢功率车 | 1 | 台
|  | 1 | 电子表:速度、卡路里、时间 、距离、心跳
|  | 2 | 飞轮:磁控轮3公斤
|  | 3 | 包装尺寸: 650*240*490mm
|  | 4 | 产品规格：900*400*1120mm
|  | 5 | 净重/毛重: 17/19KG
|  | 6 | 颜色：黑色 白色
|  | 7 | 承重：130kg
|  | 8 | 调节:手动式八档磁力调节
|  | 二十三 | 立式踏步器 | 1 | 组
|  | 1 | 规格：91×43×113cm
|  | 2 | 扶手宽度(cm): 43
|  | 3 | 配哑铃2磅4个
|  | 4 | 额定载荷(kg): 80
|  | 5 | 用途:下肢关节活动度及肌力训练、腰部活动度训练
|  | 6 | 备注:带扭腰盘，带哑铃
|  | 二十四 | 可调式OT桌 | 1 | 台
|  | 1 | 结构型式：脚横杆、脚间挺杆、不锈钢内心
|  | 2 | 升降支架、传动机构、桌面及框架、手柄
|  | 3 | 材质：静电喷塑架、密度板
|  | 4 | 桌面升架范围mm：620～870
|  | 5 | 手柄转动力距N：≥10
|  | 6 | 桌面额定载荷kg：≥50
|  | 7 | 桌面参考尺寸（长×宽）mm：1200×700
|  | 8 | 参考质量：27.0kg
|  | 二十五 | 手指阶梯 | 1 | 个
|  | 1 | 30×12×45cm。阶梯台间2cm。通过改善手指关节活动范围，训练手指主动运动的灵活性、协调性。
|  | 二十六 | 圆棍插板 | 1 | 个
|  | 1 | 36×29×11.5cm， 规格直径2.7×10cm，数量20个
|  | 2 | 22×18×10.5cm，规格直径2×9cm，数量20个
|  | 3 | 18×14×9.5cm，规格直径1.5×8cm，数量20个
|  | 二十七 | 分指板 | 1 | 套
|  | 1 | 参考规格尺寸（长宽高cm）：大22.2×22.2×3；中20.6×20.6×2.7；小19.2×19.2×2.7；
|  | 2 | 分指板间距离（cm） 大2.6；中2.25；小1.6；
|  | 3 | 参考质量：0.5kg
|  | 4 | 结构形式：指板、底板
|  | 5 | 材质：木质
|  | 二十八 | 智能上下肢训练系统 | 2 | 台
|  | 1 | 功率：260VA；
|  | 2 | 工作条件：AC220V±10%，50Hz±2%；
|  | 3 | 康复器被动模式的转速5～60r/min可调，步长为1r/min；
|  | 4 | 康复器的转速变化率为不大于0.5r/s2；
|  | 5 | 康复器上肢最大输出扭矩为9.2N·m，成人型下肢最大输出扭矩为16N·m；
|  | 6 | 康复器的阻力扭矩可调节范围：0~20档，调节步长为1。0~20的阻力档位分别对应0~20N·m 的阻力扭矩值，允差为士3N·m；
|  | 7 | 康复器训练时间可调节范围1~99min，步长 lmin；
|  | 8 | 对称性检测：康复器提供肌力对称性信息，对称性信息以图示的方式显示，并含有相对比例数据；
|  | 9 | 康复器具有手动急停保护功能；
|  | 10 | 康复器具有痉挛保护功能：监测到痉挛发生时，康复器作出保护动作并出现弹窗提示，在 5s之内停止运转，并自动转入反向低速运转。该功能默认为开启状态，可在参数设置时关闭功能；
|  | 11 | 痉挛等级：低、中、高三个等级
|  | 12 | 升降结构：高度可调节最大行程为250mm；
|  | 13 | 上肢驱动结构具有水平训练功能；
|  | 14 | 上肢单侧最大承重6kg，下肢单侧最大承重12kg；
|  | 15 | 连续工作时间：≥8h；
|  | 16 | 工作噪声：康复器在正常工作时的噪声≤60dB；
|  | 17 | 5种训练模式：主动模式、被动模式、主被动模式、助力训练、等速训练；
|  | 18 | 下肢训练装置具有脚踏调节功能；
|  | 二十九 | DMS深层肌肉刺激仪 | 1 | 台
|  | 1 | 手持式全金属材质振动头，原装进口电机，进口传动结构件；
|  | 2 | 三种规格钛合金振动头：φ20mm、φ25mm、φ35mm，满足人体大小肌肉、筋膜链的使用需求；
|  | 3 | 振动头振动频率为60Hz，即3600次/分钟；
|  | 4 | 振动头振幅6mm，误差≤±1mm；
|  | 5 | 重量2.4kg,误差≤±0.3kg（不包括电源适配器）；
|  | 6 | 配置订制手提箱、电源适配器、润滑油、折叠毛巾、肌肉刺激临床使用图解；
|  | 7 | 工作噪音≤65dB；
|  | 8 | 输入功率：≤60W。
|  | 9 | 该产品具有软件著作权；（提供相关证明材料）
|  | 三十 | 手指关节康复训练系统 | 1 | 台
|  | 1 | 功率：60VA；
|  | 2 | 使用电源：220V，50Hz；
|  | 3 | 角度范围：指关节、腕关节动作角度为0～90°；
|  | 4 | 最大角速度：≤5°/s；
|  | 5 | 角速度：角速度分1至9档可调，步长为1档，连续可调;
|  | 6 | 最大承重载荷：≥20N；
|  | 7 | 痉挛保护：大，中，小3个等级，分别为45N、30N、15N，误差范围为±20%
|  | 8 | 痉挛保护应在3s内被激活，痉挛保护激活时伴有声音提示信号；
|  | 9 | 治疗时间：1～240min，步长为1min，连续可调，误差±10%；
|  | 10 | 仪器组成：主机（含控制部分）、关节固定机构、支撑机构、调节杆、手持操作器组成；
|  | 11 | 手持操作器具有伸展、启动/暂停功能；
|  | 12 | 配备防脱装置；
|  | 13 | 调节杆的调节范围：0～140mm，误差±10%；
|  | 14 | 设备具有校准复位功能；
|  | 15 | 具有手动急停保护功能；
|  | 16 | 启动及结束时具有提示音；
|  | 17 | 控制模式：正常、速度、角度；
|  | 18 | 断电时可自动保存当前参数，包括断电时的伸展角度、屈曲角度、运行角度、运行速度、控制力矩、控制模式。
|  | 19 | 控制力矩：分为大、中、小3个等级。
21 | 室内电子彩屏 | 一 | 显示屏净尺寸：①高2.4m*长3.84m=9.22㎡ 、②高1.76m*长2.88m=5.07㎡ | 2 | 个
|  | 二 | 含框架总尺寸：①高2.5m*长4.04m=10.1㎡ 、②高1.86m*长2.98m=5.54㎡
|  | 三 | 显示屏分辨率：①高1560*长2496=3893760点、②高1144*长1872=2144568点
|  | 四 | 室内表贴全彩高清LED显示屏
|  | 1 | 产品LED像素点间距≤1.538mm;像素密度≥422500点/㎡，每个像素点采用1纯红1纯绿1纯蓝三像素，表贴三合一封装。
|  | 2 | 模组平整度≤0.1mm；像素中心距偏差≤1%；水平/垂直相对偏差≤1%白平衡≥600cd/m²
|  | 3 | 水平/垂直视角：160°；最高对比度≥8000：1
|  | 4 | 支持亮度色度矫正；亮度均匀性：98%；色度均匀度：±0.003Cx，Cy之内
|  | 5 | 新率：≥3840Hz恒流驱动；换帧频率≥50Hz
|  | 6 | 亮度可随环境亮度的变化自动调节1-100%；灰度等级14/16Bit
|  | 7 | 像素失控点≤1/100000，无连续失控点；色温2000K-10000K可调
|  | 8 | 峰值功耗≤800W/m²；平均功耗≤400W/m²
|  | 9 | LED使用寿命≥100000H
|  | 10 | 防护等级正面≥IP30、背面≥IP50
|  | 11 | 支持前后维护；噪音检测≤5DB
|  | 12 | 显示屏PCB阻燃等级达到V-0
|  | 13 | 模组机械强度≥5MP；电流增益调节级别≥8位；运行环境温度-10℃~40℃
|  | 14 | 显示屏支持自检技术，实现单点检测，温度检测 ，电源检测，温度监控
|  | 五 | 全彩电源
|  | 1 | 输出纹波&噪声≤200mV
|  | 2 | 输入特性：额定输入电压范围200-240Vac
|  | 3 | 输入频率范围50/60HZ
|  | 4 | 输出电压3.8-5V
|  | 六 | 信号接收卡
|  | 1 | 集成HUB75，无需再配转接板
|  | 2 | 支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度
|  | 3 | 全新灰度引擎
|  | 4 | 可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题
|  | 5 | 支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正
|  | 6 | 支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片
|  | 7 | 支持静态屏-64扫之间的任意扫描类型
|  | 8 | 支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏
|  | 9 | 单卡支持16组RGB信号输出
|  | 10 | 支持超大带载面积，单卡带载128*512，256*256
|  | 11 | 支持DC 3.8V~5.5V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响
|  | 七 | 视频处理器
|  | 1 | 支持1路DVI输入和3路HDMI1.4输入
|  | 2 | 支持最大带载720万像素点，最宽可达8192点，或最高可达4096点
|  | 3 | 支持单路最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置
|  | 4 | 支持12路网口输出，支持单机或双机冗余备份
|  | 5 | 支持视频源任意切换、任意裁剪、任意缩放
|  | 6 | 支持三画面显示，窗口位置、大小可自由调节
|  | 7 | 支持HDCP协议的高带宽数字内容保护技术
|  | 8 | 双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联
|  | 9 | 支持RS232串口协议控制
|  | 10 | 支持亮度、色温调节，支持对比度、色调、饱和度调节
|  | 11 | 支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整并完美显示
|  | 12 | 支持卡莱特全系列接收卡、多功能卡、光纤收发器
|  | 八 | 辅助线材：屏体内配套的长排线、网线、电源线等等配套线材
|  | 九 | LED播放软件
|  | 1 | 多显示屏导播
|  | 2 | 多日期多时段调度功能:可设置不同的日期和时间播放不同的节目页内容；
|  | 3 | 多节目页功能:每个播放时段可包含多个“窗口布局不同的节目页”；
|  | 4 | 多种媒体类型:支持视频，音频、图片、Flash、自定义文本、单行文本、静态文本、走马灯、模拟时钟、数字时钟、天气预报、倒计时、视频设备、网页等；
|  | 5 | 支持媒体的背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、文字效果、字体、风格、透明等属性设置；
|  | 6 | 多种文字图片特效，平滑流畅:40多种常用特效，且播放时平滑流畅，无水平切割线，无撕裂；
|  | 7 | 支持时钟、倒计时、文字、文件、天气预报的透明播放；
|  | 8 | 实用的日志管理功能,可查看任意日期的播放日志，或导出为Execel报表文件,可对任意日期的媒体做播放统计,并导出为Excel报表文件;
|  | 十 | 屏体结构：LED高清屏幕采用水平安装(具体依照现场条件确定)，安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试;
|  | 十一 | LED专用配电柜
|  | 1 | 具有过热、过湿、过压、过流、短路、防雷等保护装置；
|  | 2 | 分路启动、每路之间延时启动，防止瞬间电流过大；
|  | 3 | 定时启动，可以设置开关机时间，更加便利；
|  | 十二 | 显示电脑
|  | 1 | 独显商务机，显存≥2G
|  | 2 | 有线网卡：1000Mbps以太网卡
|  | 3 | 操作系统Windows7及以上
|  | 十三 | 屏体外线材：主供电缆线及控制器到屏体之间的线材，包含强电电缆，纯铜网线，纯铜专用音频线等配套线材；
22 | 室外门头电子屏 | 一 | 灯珠：户外P10单红灯珠 | 1 | 个
|  | 二 | 尺寸：高1m长12m
|  | 三 | 配件
|  | 1 | 单元板（包含背板）
|  | 2 | 单色电源
|  | 3 | 加强磁铁
|  | 4 | 手机控制卡WIFI
|  | 5 | 9025加厚拐角
|  | 6 | 对接头木质
|  | 7 | 9025型材（裁好）
|  | 8 | 6高方管
23 | 空调挂机（1.5匹） | 1 | 能耗等级：≤3级 | 100 | 台
|  | 2 | 制冷量：≥3500W 制热量：≥4600W
|  | 3 | 制冷功率：≥855(75W-1650W) 制热功率：≥1260(75W-2100W)
|  | 4 | 电辅加热：≥1000W
|  | 5 | ≥3米连接管
24 | 空调柜机（3匹） | 1 | 能耗等级：≤3级 | 15 | 台
|  | 2 | 制冷量：≥7210W 制热量：≥9110W
|  | 3 | 制冷功率：≥2150W(300W-3690W) 制热功率：≥2900(260W-4035W)
|  | 4 | 电辅加热：≥2100W
|  | 5 | ≥3.5米连接管
25 | 科室门牌 制度牌 | 1 | 科室门牌：15*30cm 双面亚克力 | 260 | 块
|  | 2 | 科室制度：60*80cm 15MM PVC打印 +水晶片 | 600 | 块
|  | 3 | 吊牌灯箱：40*150cm 双面灯箱 | 10 | 块
|  | 4 | 党建标识：1.8*4m 15MM PVC打印+水晶片 | 10 | 组
|  | 5 | 地贴标识：10*500cm 地板膜 | 1 | 项
|  | 6 | 标识字：100*100cm 电镀字 | 9 | 个