包2：

| 输液泵 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| ★3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 25台 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 适用于ICU、手术室、麻醉、儿科等科室精确输液使用需求 | 具备 |
| 2 | 具备除颤防护功能，在使用除颤仪的过程中，不影响正常输液给药及精准度，满足ICU和抢救环境使用 | 具备 |
| 3 | IP22及以上防护等级，主机与电源线插头采用防水保护设计，防止液体渗漏造成设备短路 | 具备 |
| 4 | 动态显示管路压力 | 具备 |
| 5 | 压力报警功能，阈值可调 | 具备 |
| #6 | 气泡探测：可检测最小气泡≤30μL，并可触发报警 | 具备 |
| 7 | 精度≤±5% | 具备 |
| 8 | 速率范围：0.1-999ml/h, 最小增量≤0.1ml/h | 具备 |
| 9 | 预置总量范围：0.1-9999ml，最小增量≤0.1ml | 具备 |
| 10 | 更改速率时不需要中断输液 | 具备 |
| 11 | 具有数据锁功能，防止意外更改 | 具备 |
| 12 | 至少包括自动和手动快推 | 具备 |
| 13 | KVO: 0.1-3.0mL/h可调 | 具备 |
| 14 | ≥2.5英寸彩色触摸屏幕，同屏显示：速率、当前输液状态、预置量、累计量、剩余时间、输液器品牌、电池容量、药物名称、报警信息等 | 具备 |
| 15 | 至少分低级、中级、高级三级声光报警，报警音量可调 | 具备 |
| #16 | 具备阻塞报警功能，当管路阻塞报警时自动回撤压力 | 具备 |
| 17 | 输液模式≥5种，提供具体模式名称 | 具备 |
| 18 | 能够自适应匹配各种输液管路，达到输液准确度 | 具备 |
| 19 | 内置电池工作时间≥5小时@5ml/h | 具备 |
| 20 | 整机重量（整机）≤2.0kg | 具备 |
| 21 | 支持DERS药物库功能，设置剂量、流速等上、下限值 | 具备 |
| 22 | 累计量管理功能 | 具备 |
| 23 | 具备输血功能 | 具备 |
| 24 | 模块式设计，能与床旁输液工作站结合组成床旁输液管理系统 | 具备 |
| 25 | 无需附件可实现多泵叠加，无需任何辅助工具和装置即可快速固定和拆卸 | 具备 |
| 26 | 可升级无线网络模块，可连接输液中央站 | 具备 |
| 27 | 使用年限≥10年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 28 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 29 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 30 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥5年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |

| 患者升温系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| ★3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 10台 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 具备体外物理升温和降温功能，满足医疗机构ICU、手术室、病房等辅助调节人体温度的使用需求 | 具备 |
| 2 | 外观及控制 | 具备 |
| 2.1 | 全电脑自动控制，运行数据随时查询 | 具备 |
| 2.2 | 控温方式：自动和手动模式 | 具备 |
| ＃2.3 | 至少双路输出，快接装置，毯、帽可同时使用，也可分开独立使用 | 具备 |
| 2.4 | 体积小巧，方便移动 | 具备 |
| 3 | 升降温性能 | 具备 |
| 3.1 | 控温帽、毯表面温度设定范围≥2-38℃ | 具备 |
| 3.2 | 体温控温范围≥30-38℃ | 具备 |
| 3.3 | 空载降温速度≥1℃/分 | 具备 |
| 3.4 | 空载升温速度≥1℃/分 | 具备 |
| 3.5 | 工作方式：连续 | 具备 |
| 3.6 | 噪音≤60db | 具备 |
| ＃3.7 | 控温精度≤±0.1℃ | 具备 |
| 4 | 安全性能 | 具备 |
| 4.1 | 通过全项目电磁兼容EMC检测，抗电磁干扰能力强 | 具备 |
| 4.2 | 快接装置，双向带自锁，防止液体外溢 | 具备 |
| 4.3 | 超温保护功能 | 具备 |
| 5 | 附件 | 具备 |
| 5.1 | 控温帽、控温毯采用TPU(热塑性聚氨酯）或类似材料，耐低温、耐臭氧，表面柔软，可任意折叠、卷曲、清洗、消毒，配有同规格毯罩 | 具备 |
| 6 | 语音和声光报警功能：系统故障报警，水温超温报警，传感器脱落报警、传感器损坏报警，缺水报警、除尘报警等 | 具备 |
| 7 | 配置要求（至少以下配置）: 主机1台、控温毯1条、控温帽1个,传感器4个 | 具备 |
| 8 | 使用年限≥ 8年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 9 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 10 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 11 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥5年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |