包4：

| 心肺复苏机 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| ★3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 6台 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | - 用于院外或院内的成年心脏骤停患者进行胸外心脏按压抢救 | 具备 |
| 2 | 按压原理：采用点式按压结合负压吸盘，在按压放松期，有效提拉胸壁，保证胸廓回弹，促进静脉血回流，改善心肺复苏质量 | 具备 |
| 3 | 驱动方式：电动电控 | 具备 |
| 4 | 标配2块徒手可装卸的可充电锂电池（更换时，不需要任何螺丝刀等工具），主机具有2个电池仓位，2块电池可同时装入主机，在主机不连接交流电时，更换任一电池，不需要关机，设备不中断胸外按压 | 具备 |
| 5 | 电池续航时间≥90分钟 | 具备 |
| 6 | 外接交流电，在电池低电量时可以给电池充电，同时可以实现设备连续胸外按压 | 具备 |
| 7 | 当低电量报警时，还可以进行至少25分钟的持续胸外按压 | 具备 |
| 8 | 采用背板加双侧支臂式按压结构，支臂与底板采用卡扣式连接，结构稳固，操作快捷 | 具备 |
| 9 | 启动按压键，按压头自动定位，接触到患者后自动按压，无需人工拉动按压头进行定位 | 具备 |
| 10 | 主机重量（含电池及背板）≤9.0kg | 具备 |
| 11 | 主机内置彩色触摸屏，屏幕尺寸≥3.5英寸，具备物理按键 | 具备 |
| 12 | 按压深度范围：30-60mm范围以内，按压深度误差≤±2mm | 具备 |
| 13 | 按压深度连续可调，调节步长≤1mm | 具备 |
| 14 | 按压频率：100-120次/分钟，3档以上可调，按压频率误差≤±1次/分钟 | 具备 |
| 15 | 按压模式：至少包括15:2模式、30:2模式和连续按压模式 | 具备 |
| 16 | 通气暂停时间可调：2-5秒范围以上 | 具备 |
| 17 | 按压/释放比：1:1 | 具备 |
| 18 | 具有手臂固定带和移位固定带，手臂可与主机固定连接，方便移动患者 | 具备 |
| 19 | 主机内置ETCO2监测接口 | 具备 |
| 20 | 心肺复苏机可与呼吸机联动 | 具备 |
| 21 | PCI环境下：背板采用可透X光材质，可在导管室经皮冠脉贯通术时，在连续胸外按压时，不阻挡手术视野 | 具备 |
| 22 | 数据通信功能：可通过蓝牙或WIFI连接 | 具备 |
| 23 | 通过生物相容性测试：符合国家标准GB/T16886的要求 | 具备 |
| 24 | 防电击保护等级：防除颤CF型，应用部分可与患者心脏直接接触试用，提供第三方检验机构出具的检测报告 | 具备 |
| 25 | 能满足炎热夏季高温和寒冷冬季低温急救 | 具备 |
| 26 | 配置要求:至少包含主机1台、便携背包1套、电源线1套 | 具备 |
| 27 | 使用年限≥8年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 28 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 29 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 30 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥5年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |