包1：

| 高端麻醉机 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| ★3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 5台 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 适用范围：用于对成人、小儿和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理 | 具备 |
| 2 | 基本要求 | 具备 |
| #2.1 | 标配锂电池，后备电池使用时间≥120分钟 | 具备 |
| 2.2 | 接口：多功能复用接口、支持网络和软件在线升级功能、 RS-232C 串行通讯接口、 VGA 接口等类似接口，≥4个辅助电源接口等 | 具备 |
| 2.3 | 机架：带大工作台侧栏杆推车，≥3个抽屉，标配中央刹车 | 具备 |
| 2.4 | 适合内窥镜手术模式：具备三级照明顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明 | 具备 |
| 2.5 | 延迟关机功能 | 具备 |
| 3 | 气源 | 具备 |
| 3.1 | 标配氧气、空气两气源，可选氧气、空气和笑气三气源 | 具备 |
| 3.2 | 具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度≥25% | 具备 |
| 3.3 | 快速充氧范围≥25-75 l/min | 具备 |
| 4 | 流量计 | 具备 |
| 4.1 | 全电子流量计，流量范围≥0.2 L/min - 15 L/min。O2 浓度范围 ≥21% - 100% (空气为平衡气)，≥26% - 100% (笑气为平衡气)） | 具备 |
| 4.2 | 备用流量计 | 具备 |
| 4.3 | 适宜低流量麻醉的新鲜气体流量指示工具 | 具备 |
| 5 | 挥发罐 | 具备 |
| 5.1 | 标配双麻醉罐位 | 具备 |
| 5.2 | 标配七氟烷、地氟烷挥发罐 | 具备 |
| 6 | 呼吸回路 | 具备 |
| 6.1 | 回路整体可徒手拆卸，一体化回路 | 具备 |
| 6.2 | 回路部件可以耐受高温高压消毒 | 具备 |
| 6.3 | 二氧化碳吸收罐，容积≥1500ml | 具备 |
| 6.4 | 内置双流量传感器 | 具备 |
| 6.5 | 配置共同新鲜气体输出口（ACGO），输出口无需改装可直接连接特殊的开放式回路，如Bain回路、T管等 | 具备 |
| 6.6 | 回路整体加温功能 | 具备 |
| 6.7 | 标配CO2旁路功能 | 具备 |
| 6.8 | 智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，并报警提示 | 具备 |
| 7 | 呼吸模块 | 具备 |
| 7.1 | 气动电控呼吸机，全中文操作和显示 | 具备 |
| #7.2 | 提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV、PSV和SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）、PS模式 | 具备 |
| #7.3 | 潮气量设置范围≥ 10ml-1500ml | 具备 |
| 7.4 | 吸气压力设置范围≥5-80 cmH2O | 具备 |
| 7.5 | 支持压力：0.5cmH2O～60cmH2O | 具备 |
| 7.6 | 呼吸频率：≥2-100次/分钟 | 具备 |
| 7.7 | 吸呼比：≥4:1到1:8 | 具备 |
| 7.8 | 压力限制范围：≥10-100 cmH2O | 具备 |
| 7.9 | 电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，≥3-30 cmH2O | 具备 |
| 7.10 | 吸气暂停：OFF，≥5%-60% | 具备 |
| 7.11 | 呼吸系统泄漏量≤60mL/min（在3.0kPa压力条件下） | 具备 |
| 7.12 | 呼吸机吸气阀峰值流速：≥180L/min | 具备 |
| 7.13 | 上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态 | 具备 |
| 7.14 | 具备吸入端，呼出端双流量传感器，内置第三基准流量传感器，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器 | 具备 |
| 7.15 | 标配肺保护工具 | 具备 |
| 7.16 | 心肺旁流模式CPB, 且心肺旁流模式可在机控通气下启动 | 具备 |
| 7.17 | 标配高流量吸氧功能，流速范围≥0-60L/min | 具备 |
| 8 | 具备数字和波形监测 | 具备 |
| 8.1 | 具备三级声光报警功能，有独立报警灯显示 | 具备 |
| 8.2 | 彩色触摸屏≥15英寸，可同屏显示3通道波形和呼吸环图 | 具备 |
| 8.3 | 内置≥3槽位插件槽，可直接热插拔插件 | 具备 |
| #8.4 | 标配麻醉气体模块(AG)、麻醉深度模块（BIS），所有参数均可以显示在麻醉机主屏幕上 | 具备 |
| 8.5 | 监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性,呼吸环（P-V，P-F）监测 | 具备 |
| 8.6 | 提供顺磁氧或类似不需要更换氧电池技术实现氧浓度监测 | 具备 |
| 8.7 | 同屏幕3通道任意波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形，可选呼末CO2波形），波形和环图可以同屏显示 | 具备 |
| 9 | 使用年限≥8年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 10 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 11 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 12 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥5年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |